## TwinBeam_Large
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
TwinBeam
|  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 | 24.7 | -736 | -682.691 | -627 | 13.948 | 24.7 | -748 | -680.689 | -610 | 17.9
2 | LN450 | 24.7 | -594 | -509.259 | -473 | 11.601 | 24.7 | -573 | -506.78 | -458 | 16.128
3 | adipose | 24.8 | -97 | -56.298 | -13 | 10.575 | 24.8 | -111 | -48.745 | 5 | 16.348
4 | breast | 24.7 | -65 | -31.849 | -2 | 8.064 | 24.7 | -72 | -25.866 | 15 | 11.938
5 | brain | 24.7 | -8 | 33.407 | 73 | 10.611 | 24.7 | -26 | 35.598 | 99 | 16.993
6 | liver | 24.6 | 27 | 60.608 | 96 | 10.284 | 24.6 | 4 | 62.796 | 128 | 15.881
7 | inner bone | 24.8 | 229 | 271.572 | 321 | 11.227 | 24.8 | 186 | 243.149 | 313 | 16.81
8 | CaCO3-30% | 24.7 | 384 | 421.813 | 460 | 10.007 | 24.7 | 328 | 384.73 | 440 | 14.895
9 | CaCO3-50% | 24.7 | 722 | 759.263 | 806 | 12.237 | 24.7 | 605 | 679.255 | 739 | 18.477
0 | cortical bone | 24.7 | 1207 | 1256.922 | 1305 | 13.221 | 24.7 | 1076 | 1136.103 | 1200 | 17.908
11 | solid water | 24.7 | -33 | 5.366 | 41 | 10.432 | 24.7 | -47 | 7.671 | 55 | 15.927
zzDECT, zzdect, ID:zzdect
TB_BODY 2.0 Qr40 3 L_Au120kV TB_BODY 2.0 Qr40 3 H_Sn120kV

## TwinBeam_Small
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
TwinBeam
|  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 | 24.2 | -769 | -701.38 | -634 | 12.852 | 24.2 | -769 | -701.067 | -637 | 12.398
2 | LN450 | 24.2 | -598 | -520.293 | -495 | 7.151 | 24.2 | -600 | -521.906 | -496 | 7.458
3 | adipose | 23.6 | -75 | -62.151 | -50 | 3.581 | 23.6 | -77 | -57.098 | -37 | 5.059
4 | breast | 23.5 | -48 | -35.341 | -23 | 3.607 | 23.5 | -47 | -31.036 | -11 | 4.534
5 | brain | 23.4 | 14 | 29.325 | 43 | 3.812 | 23.4 | 10 | 29.122 | 49 | 5.552
6 | liver | 23.8 | 51 | 62.182 | 71 | 2.855 | 23.8 | 45 | 59.881 | 78 | 4.262
7 | inner bone | 24.1 | 287 | 296.745 | 306 | 3.036 | 24.1 | 234 | 249.628 | 266 | 4.7
8 | CaCO3-30% | 24.2 | 447 | 461.073 | 474 | 3.766 | 24.2 | 381 | 399.372 | 419 | 5.389
9 | CaCO3-50% | 24.2 | 808 | 825.55 | 838 | 3.666 | 24.2 | 685 | 707.742 | 731 | 5.592
0 | cortical bone | 24.1 | 1346 | 1366.236 | 1387 | 5.378 | 24.1 | 1157 | 1180.475 | 1208 | 7.339
11 | solid water

## DualEne_Large
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA
|  | DECT | [14 empty] | TwinBeam
|  | 70kVp |  |  |  |  | 80kVp |  |  |  |  | 140kVp |  |  |  |  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 |  |  | -646.285 |  |  |  |  | -666.704 |  |  |  |  | -674.506 |  |  |  |  | -682.612 |  |  |  |  | -680.058
2 | LN450 |  |  | -478.639 |  |  |  |  | -493.802 |  |  |  |  | -501.61 |  |  |  |  | -507.634 |  |  |  |  | -505.849
3 | adipose |  |  | -40.004 |  |  |  |  | -57.477 |  |  |  |  | -44.461 |  |  |  |  | -48.464 |  |  |  |  | -42.133
4 | breast |  |  | -38.492 |  |  |  |  | -39.843 |  |  |  |  | -28.543 |  |  |  |  | -29.739 |  |  |  |  | -24.513
5 | brain |  |  | 44.409 |  |  |  |  | 37.513 |  |  |  |  | 31.007 |  |  |  |  | 33.779 |  |  |  |  | 34.242
6 | liver |  |  | 69.836 |  |  |  |  | 64.841 |  |  |  |  | 57.716 |  |  |  |  | 60.434 |  |  |  |  | 62.842
7 | inner bone |  |  | 444.355 |  |  |  |  | 379.434 |  |  |  |  | 251.569 |  |  |  |  | 272.441 |  |  |  |  | 245.878
8 | CaCO3-30% |  |  | 590.568 |  |  |  |  | 555.185 |  |  |  |  | 391.137 |  |  |  |  | 422.451 |  |  |  |  | 381.605
9 | CaCO3-50% |  |  | 1108.466 |  |  |  |  | 1025.965 |  |  |  |  | 692.782 |  |  |  |  | 754.171 |  |  |  |  | 675.895
0 | cortical bone |  |  | 1726.486 |  |  |  |  | 1699.603 |  |  |  |  | 1141.354 |  |  |  |  | 1250.442 |  |  |  |  | 1118.548
11 | solid water

## DualEne_Small
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA
|  | DECT | [14 empty] | TwinBeam
|  | 70kVp |  |  |  |  | 80kVp |  |  |  |  | 140kVp |  |  |  |  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 |  |  | -687.534 |  |  |  |  | -693.923 |  |  |  |  | -699.227 |  |  |  |  | -700.86 |  |  |  |  | -699.868
2 | LN450 |  |  | -507.333 |  |  |  |  | -513.954 |  |  |  |  | -519.598 |  |  |  |  | -521.289 |  |  |  |  | -521.127
3 | adipose |  |  | -79.699 |  |  |  |  | -78.98 |  |  |  |  | -58.967 |  |  |  |  | -62.001 |  |  |  |  | -55.539
4 | breast |  |  | -51.793 |  |  |  |  | -50.084 |  |  |  |  | -34.276 |  |  |  |  | -36.715 |  |  |  |  | -31.06
5 | brain |  |  | 42.692 |  |  |  |  | 36.536 |  |  |  |  | 32.786 |  |  |  |  | 32.808 |  |  |  |  | 31.894
6 | liver |  |  | 70.684 |  |  |  |  | 64.89 |  |  |  |  | 61.555 |  |  |  |  | 61.046 |  |  |  |  | 60.097
7 | inner bone |  |  | 479.967 |  |  |  |  | 415.375 |  |  |  |  | 283.501 |  |  |  |  | 295.805 |  |  |  |  | 249.587
8 | CaCO3-30% |  |  | 698.565 |  |  |  |  | 616.757 |  |  |  |  | 441.244 |  |  |  |  | 459.406 |  |  |  |  | 398.417
9 | CaCO3-50% |  |  | 1297.522 |  |  |  |  | 1136.118 |  |  |  |  | 783.81 |  |  |  |  | 823.516 |  |  |  |  | 706.499
0 | cortical bone |  |  | 2130.134 |  |  |  |  | 1875.64 |  |  |  |  | 1276.518 |  |  |  |  | 1358.269 |  |  |  |  | 1173.22
11 | solid water

## DualEne_Large_FBP
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA
|  | DECT | [14 empty] | TwinBeam
|  | 70kVp |  |  |  |  | 80kVp |  |  |  |  | 140kVp |  |  |  |  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 |  |  | -646.246 |  |  |  |  | -666.791 |  |  |  |  | -674.354 |  |  |  |  | -682.483 |  |  |  |  | -679.836
2 | LN450 |  |  | -478.692 |  |  |  |  | -493.903 |  |  |  |  | -501.757 |  |  |  |  | -507.635 |  |  |  |  | -505.974
3 | adipose |  |  | -40.536 |  |  |  |  | -57.924 |  |  |  |  | -44.744 |  |  |  |  | -48.688 |  |  |  |  | -42.481
4 | breast |  |  | -38.658 |  |  |  |  | -39.96 |  |  |  |  | -28.581 |  |  |  |  | -29.802 |  |  |  |  | -24.656
5 | brain |  |  | 44.546 |  |  |  |  | 37.522 |  |  |  |  | 31.082 |  |  |  |  | 33.873 |  |  |  |  | 34.171
6 | liver |  |  | 69.954 |  |  |  |  | 65.031 |  |  |  |  | 57.8 |  |  |  |  | 60.456 |  |  |  |  | 63.026
7 | inner bone |  |  | 444.665 |  |  |  |  | 379.547 |  |  |  |  | 252.556 |  |  |  |  | 272.711 |  |  |  |  | 247.191
8 | CaCO3-30% |  |  | 590.73 |  |  |  |  | 555.536 |  |  |  |  | 391.435 |  |  |  |  | 422.61 |  |  |  |  | 381.739
9 | CaCO3-50% |  |  | 1108.923 |  |  |  |  | 1026.459 |  |  |  |  | 693.023 |  |  |  |  | 754.344 |  |  |  |  | 676.093
0 | cortical bone |  |  | 1725.752 |  |  |  |  | 1700.303 |  |  |  |  | 1141.587 |  |  |  |  | 1250.495 |  |  |  |  | 1118.99
11 | solid water

## DualEne_Small_FBP
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA
|  | DECT | [14 empty] | TwinBeam
|  | 70kVp |  |  |  |  | 80kVp |  |  |  |  | 140kVp |  |  |  |  | low |  |  |  |  | high
|  | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD | Vol. | Min | Mean | Max | SD
1 | LN300 |  |  | -687.388 |  |  |  |  | -693.74 |  |  |  |  | -698.975 |  |  |  |  | -700.601 |  |  |  |  | -699.553
2 | LN450 |  |  | -507.517 |  |  |  |  | -514.088 |  |  |  |  | -519.813 |  |  |  |  | -521.512 |  |  |  |  | -521.206
3 | adipose |  |  | -79.936 |  |  |  |  | -79.141 |  |  |  |  | -59.152 |  |  |  |  | -62.158 |  |  |  |  | -55.731
4 | breast |  |  | -51.911 |  |  |  |  | -50.225 |  |  |  |  | -34.292 |  |  |  |  | -36.705 |  |  |  |  | -31.059
5 | brain |  |  | 42.626 |  |  |  |  | 36.596 |  |  |  |  | 32.833 |  |  |  |  | 32.761 |  |  |  |  | 31.997
6 | liver |  |  | 70.634 |  |  |  |  | 65.056 |  |  |  |  | 61.732 |  |  |  |  | 61.032 |  |  |  |  | 60.142
7 | inner bone |  |  | 480.074 |  |  |  |  | 415.612 |  |  |  |  | 283.735 |  |  |  |  | 295.927 |  |  |  |  | 250.033
8 | CaCO3-30% |  |  | 698.677 |  |  |  |  | 617.012 |  |  |  |  | 441.478 |  |  |  |  | 459.513 |  |  |  |  | 398.509
9 | CaCO3-50% |  |  | 1297.551 |  |  |  |  | 1136.268 |  |  |  |  | 783.96 |  |  |  |  | 823.528 |  |  |  |  | 706.839
0 | cortical bone |  |  | 2130.125 |  |  |  |  | 1875.812 |  |  |  |  | 1276.437 |  |  |  |  | 1358.143 |  |  |  |  | 1173.341
11 | solid water

## Center
| 80kVp |  | 140kVp |  | 𝜌_𝑒_𝑥/𝜌_𝑒_𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 | H | O | C | N | Cl | Ca | Si | B | Na | Mg | Nominal | Density (g/cc)
| Large | Small | Large | Small |  | 7.43 | 20.71 | 57.86 | 1.96 | 0.08 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 11.19 |  | 0.292
LN300 | -676.74 | -695.64 | -676.77 | -701.95 |  | 7.44 | 20.69 | 58.03 | 1.97 | 0.08 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 11.22 |  | 0.474
LN450 | -502.04 | -515.86 | -502.71 | -522.84 |  | 8.23 | 19.7 | 65.75 | 2.05 | 0.13 | 1.79 | 0.94 | 0.04 | 0.15 | 1.23 |  | 1.051
adipose | -73.31 | -83.13 | -56.33 | -65.24 |  | 9.73 | 14.35 | 71.41 | 2.71 | 0.12 | 0.34 | 1.11 | 0.05 | 0.18 | 0 |  | 0.96
breast | -37.99 | -46.38 | -28.73 | -35.08 |  | 9.48 | 15.13 | 70.23 | 2.47 | 0.12 | 0.74 | 1.01 | 0.04 | 0.16 | 0.61 |  | 0.983
brain | 40.42 | 38.62 | 30.27 | 31.13 |  | 8.25 | 19.02 | 66.87 | 2.25 | 0.14 | 1.94 | 0.65 | 0.03 | 0.1 | 0.75 |  | 1.081
liver | 66.17 | 66.05 | 58.16 | 59.54 |  | 5.6 | 28.47 | 51.77 | 2.12 | 0.09 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 1.332
inner bone | 387.44 | 425.44 | 252.19 | 285.03 |  | 4.03 | 34.13 | 40.34 | 1.52 | 0.07 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 1.559
CaCO3-30% | 579.78 | 631.41 | 398.87 | 445.58 |  | 6.38 | 25.64 | 53.79 | 1.73 | 0.1 | 9.82 | 0.72 | 0.03 | 0.11 | 1.68 |  | 1.209
CaCO3-50% | 1050.32 | 1152.46 | 700.24 | 787.33 |  | 2.31 | 39.95 | 27.41 | 0.85 | 0.04 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  | 1.925
cortical bone | 1663.99 | 1890.75 | 1150.53 | 1289.22 |  | 8.41 | 18.49 | 66.97 | 2.16 | 0.13 | 1.43 | 1.08 | 0.05 | 0.17 | 1.1 |  | 1.023
solid water | 7.81 | 3.29 | 4.37 | 1.66 |  | 11.19 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1

## element
| H | O | C | N | Cl | Ca | Si | B | Na | Mg
Z | 1 | 8 | 6 | 7 | 17 | 20 | 14 | 5 | 11 | 12
A
I_1(eV)
I_2(eV) | 20.4 | 115.7 | 73.8 | 97.8 | 182.6 | 191.9 | 174.5 | 70.3 | 143.6 | 151.1
I | 19.2 | 95 | 78 | 82 | 174 | 191 | 173 | 76 | 149 | 156 | https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab1.html
Z/A | 0.99212 | 0.50002 | 0.49954 | 0.49976 | 0.47951 | 0.49903 | 0.49848 | 0.46245 | 0.47847 | 0.49373

## insert
| H | O | C | N | Cl | Ca | Si | B | Na | Mg | sum | Density (g/cc) | RED
LN300 | 7.43 | 20.71 | 57.86 | 1.96 | 0.08 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 11.19 |  | 0.292
LN450 | 7.44 | 20.69 | 58.03 | 1.97 | 0.08 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 11.22 |  | 0.474
adipose | 9.73 | 14.35 | 71.41 | 2.71 | 0.12 | 0.34 | 1.11 | 0.05 | 0.18 | 0 |  | 0.96
breast | 9.48 | 15.13 | 70.23 | 2.47 | 0.12 | 0.74 | 1.01 | 0.04 | 0.16 | 0.61 |  | 0.983
brain | 8.23 | 19.7 | 65.75 | 2.05 | 0.13 | 1.79 | 0.94 | 0.04 | 0.15 | 1.23 |  | 1.051
liver | 8.25 | 19.02 | 66.87 | 2.25 | 0.14 | 1.94 | 0.65 | 0.03 | 0.1 | 0.75 |  | 1.081
inner bone | 6.38 | 25.64 | 53.79 | 1.73 | 0.1 | 9.82 | 0.72 | 0.03 | 0.11 | 1.68 |  | 1.209
CaCO3-30% | 5.6 | 28.47 | 51.77 | 2.12 | 0.09 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 1.332
CaCO3-50% | 4.03 | 34.13 | 40.34 | 1.52 | 0.07 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 1.559
cortical bone | 2.31 | 39.95 | 27.41 | 0.85 | 0.04 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  | 1.925
solid water | 8.41 | 18.49 | 66.97 | 2.16 | 0.13 | 1.43 | 1.08 | 0.05 | 0.17 | 1.1 |  | 1.023
Water | 11.19 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1

## Sheet3
| H | O | C | N | Cl | Ca | Si | B | Na | Mg | Nominal | Density (g/cc)
| 7.43 | 20.71 | 57.86 | 1.96 | 0.08 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 11.19 |  | 0.292
Lung | 7.44 | 20.69 | 58.03 | 1.97 | 0.08 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 11.22 |  | 0.474
LN450 | 8.23 | 19.7 | 65.75 | 2.05 | 0.13 | 1.79 | 0.94 | 0.04 | 0.15 | 1.23 |  | 1.051
adipose | 9.73 | 14.35 | 71.41 | 2.71 | 0.12 | 0.34 | 1.11 | 0.05 | 0.18 | 0 |  | 0.96
breast | 9.48 | 15.13 | 70.23 | 2.47 | 0.12 | 0.74 | 1.01 | 0.04 | 0.16 | 0.61 |  | 0.983
brain | 8.25 | 19.02 | 66.87 | 2.25 | 0.14 | 1.94 | 0.65 | 0.03 | 0.1 | 0.75 |  | 1.081
liver | 5.6 | 28.47 | 51.77 | 2.12 | 0.09 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 1.332
inner bone | 4.03 | 34.13 | 40.34 | 1.52 | 0.07 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 1.559
CaCO3-30% | 6.38 | 25.64 | 53.79 | 1.73 | 0.1 | 9.82 | 0.72 | 0.03 | 0.11 | 1.68 |  | 1.209
CaCO3-50% | 2.31 | 39.95 | 27.41 | 0.85 | 0.04 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  | 1.925
cortical bone | 8.41 | 18.49 | 66.97 | 2.16 | 0.13 | 1.43 | 1.08 | 0.05 | 0.17 | 1.1 |  | 1.023
solid water | 11.19 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Lung Gammex 0.460 0.444 0.444 7.46 73.78 8.47 59.57 1.97 18.11 0.00 11.21 0.00 0.58 0.00 0.10 0.00 0.00
Adipose Gammex 0.942 0.925 0.943 6.17 66.56 9.06 72.30 2.25 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00
Breast Gammex 0.988 0.965 0.983 6.81 68.19 8.59 70.11 2.33 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.95 0.00
True water Gammex 1.000 1.000 1.000 7.45 75.00 11.19 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solid water Gammex 1.018 0.989 1.001 7.55 70.41 8.00 67.30 2.39 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2.31 0.00
Muscle Gammex 1.049 1.019 1.033 7.55 70.23 8.10 67.17 2.42 19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2.32 0.00
Brain Gammex 1.052 1.048 1.064 6.05 63.54 10.83 72.54 1.69 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
Liver Gammex 1.089 1.058 1.073 7.55 70.33 8.06 67.01 2.47 20.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2.31 0.00
Inner bone Gammex 1.147 1.099 1.099 10.14 80.09 6.67 55.64 1.96 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.11 8.86 0.00
B200 Gammex 1.153 1.105 1.108 10.15 80.18 6.65 55.52 1.98 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 0.11 8.87 0.00
CB30 Gammex 1.333 1.278 1.263 10.61 80.75 6.68 53.48 2.12 25.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 12.01 0.00
CB50 Gammex 1.560 1.470 1.426 12.26 93.17 4.77 41.63 1.52 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 20.02 0.00
Cortical bone Gammex 1.823 1.695 1.612 13.38 104.54 3.41 31.41 1.84 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 26.81 0.00

## Hunemohr_table_1
Material | Class | rho | rho_e_w | WEPL | Zeff | I | H | C | N | O | F | Mg | Al | Si | P | Cl | Ca | Ti
Lung | Gammex | 0.46 | 0.444 | 0.444 | 7.46 | 73.78 | 8.47 | 59.57 | 1.97 | 18.11 | 0 | 11.21 | 0 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0
Adipose | Gammex | 0.942 | 0.925 | 0.943 | 6.17 | 66.56 | 9.06 | 72.3 | 2.25 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
Breast | Gammex | 0.988 | 0.965 | 0.983 | 6.81 | 68.19 | 8.59 | 70.11 | 2.33 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.95 | 0
True water | Gammex | 1 | 1 | 1 | 7.45 | 75 | 11.19 | 0 | 0 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solid water | Gammex | 1.018 | 0.989 | 1.001 | 7.55 | 70.41 | 8 | 67.3 | 2.39 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.31 | 0
Muscle | Gammex | 1.049 | 1.019 | 1.033 | 7.55 | 70.23 | 8.1 | 67.17 | 2.42 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.32 | 0
Brain | Gammex | 1.052 | 1.048 | 1.064 | 6.05 | 63.54 | 10.83 | 72.54 | 1.69 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
Liver | Gammex | 1.089 | 1.058 | 1.073 | 7.55 | 70.33 | 8.06 | 67.01 | 2.47 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.31 | 0
Inner bone | Gammex | 1.147 | 1.099 | 1.099 | 10.14 | 80.09 | 6.67 | 55.64 | 1.96 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.11 | 8.86 | 0
B200 | Gammex | 1.153 | 1.105 | 1.108 | 10.15 | 80.18 | 6.65 | 55.52 | 1.98 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.11 | 8.87 | 0
CB30 | Gammex | 1.333 | 1.278 | 1.263 | 10.61 | 80.75 | 6.68 | 53.48 | 2.12 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 12.01 | 0
CB50 | Gammex | 1.56 | 1.47 | 1.426 | 12.26 | 93.17 | 4.77 | 41.63 | 1.52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 20.02 | 0
Cortical bone | Gammex | 1.823 | 1.695 | 1.612 | 13.38 | 104.54 | 3.41 | 31.41 | 1.84 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 26.81 | 0
Tecapeek | Polymer | 1.305 | 1.23 | 1.241 | 6.32 | 74.7 | 4.76 | 76.19 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecaform | Polymer | 1.41 | 1.353 | 1.354 | 6.98 | 77.5 | 6.67 | 40 | 0 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecadur | Polymer | 1.463 | 1.364 | 1.315 | 6.79 | 81.05 | 3.61 | 57.83 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMMA | Polymer | 1.183 | 1.149 | 1.165 | 6.5 | 74 | 8.05 | 59.98 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teflon | Polymer | 2.151 | 1.86 | 1.782 | 8.45 | 99.1 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 75.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminum | Metal | 2.699 | 2.343 | 2.14 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Titanium | Metal | 4.54 | 3.759 | 3.254 | 22 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | Z | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22
[6 empty] | Z/A | 0.99212 | 0.49954 | 0.49976 | 0.50002 | 0.47372 | 0.49373 | 0.48181 | 0.49848 | 0.48428 | 0.47951 | 0.49903 | 0.45948

## Hunemohr_table_2
|  | Material | Class | low | high | rho_m | z_m
80 | 140 | Lung | Gammex | -556 | -559 | 0.442 | NA
100 | 140 | Lung | Gammex | -559 | -560 | 0.441 | NA
80 | 140 | Adipose | Gammex | -124 | -85 | 0.932 | 6.3
100 | 140 | Adipose | Gammex | -109 | -85 | 0.931 | 6.33
80 | 140 | Breast | Gammex | -59 | -39 | 0.97 | 6.91
100 | 140 | Breast | Gammex | -51 | -39 | 0.97 | 6.93
80 | 140 | True water | Gammex | -2 | -1 | 1 | 7.4
100 | 140 | True water | Gammex | 0 | 0 | 1 | 7.44
80 | 140 | Solid water | Gammex | 8 | -1 | 0.994 | 7.67
100 | 140 | Solid water | Gammex | 5 | -1 | 0.994 | 7.69
80 | 140 | Muscle | Gammex | 39 | 29 | 1.025 | 7.67
100 | 140 | Muscle | Gammex | 36 | 29 | 1.024 | 7.69
80 | 140 | Brain | Gammex | -8 | 32 | 1.049 | 6.41
100 | 140 | Brain | Gammex | 7 | 32 | 1.048 | 6.44
80 | 140 | Liver | Gammex | 78 | 69 | 1.065 | 7.65
100 | 140 | Liver | Gammex | 76 | 68 | 1.063 | 7.69
80 | 140 | inner bone | Gammex | 351 | 176 | 1.098 | 10.11
100 | 140 | inner bone | Gammex | 286 | 176 | 1.097 | 10.13
80 | 140 | B200 | Gammex | 360 | 185 | 1.107 | 10.08
100 | 140 | B200 | Gammex | 295 | 185 | 1.106 | 10.1
80 | 140 | CB30 | Gammex | 657 | 389 | 1.269 | 10.73
100 | 140 | CB30 | Gammex | 557 | 389 | 1.269 | 10.74
80 | 140 | CB50 | Gammex | 1212 | 695 | 1.463 | 12.16
100 | 140 | CB50 | Gammex | 1014 | 694 | 1.463 | 12.14
80 | 140 | cortical bone | Gammex | 1823 | 1045 | 1.696 | 13.05
100 | 140 | cortical bone | Gammex | 1515 | 1044 | 1.7 | 12.97
80 | 140 | Tecapeek | Polymer | 160 | 210 | 1.232 | 6.32
100 | 140 | Tecapeek | Polymer | 180 | 209 | 1.23 | 6.41
80 | 140 | Tecaform | Polymer | 324 | 350 | 1.362 | 6.94
100 | 140 | Tecaform | Polymer | 336 | 350 | 1.361 | 6.99
80 | 140 | Tecadur | Polymer | 595 | 432 | 1.359 | 9.59
100 | 140 | Tecadur | Polymer | 536 | 432 | 1.358 | 9.63
80 | 140 | PMMA | Polymer | 100 | 139 | 1.157 | 6.52
100 | 140 | PMMA | Polymer | 116 | 140 | 1.157 | 6.56
80 | 140 | Teflon | Polymer | 972 | 899 | 1.865 | 8.29
100 | 140 | Teflon | Polymer | 949 | 900 | 1.865 | 8.35
80 | 140 | Aluminum | Metal | 2751 | 1761 | 2.28 | 13.55
100 | 140 | Aluminum | Metal | 2365 | 1764 | 2.285 | 13.62
80 | 140 | Titanium | Metal | 12338 | 6011 | 3.438 | 22.99
100 | 140 | Titanium | Metal | 9530 | 6029 | 3.496 | 23.11